## Sheet1
附件1：
拟采购设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能需求
1 | 高效液相色谱仪（2个检测器）(二极管阵列检测器+示差检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、紫外/二极管阵列检测器采集频率：≥120Hz
2 | 高效液相色谱仪（2个检测器）(二极管阵列检测器+荧光检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、二极管阵列检测器波长范围：≥190～950nm 5、荧光检测器激发/发射波长：≥200～1200 nm
3 | 高效液相色谱仪（2个检测器）(二极管阵列检测器+荧光检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、二极管阵列检测器波长范围：≥190～950nm 5、荧光检测器激发/发射波长：≥200～1200 nm
4 | 高效液相色谱仪（2个检测器）(二极管阵列检测器+蒸发光检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、二极管阵列检测器波长范围：≥190～950nm 5、二极管阵列检测器采集频率：≥120Hz
5 | 高效液相色谱仪（2个检测器）(二极管阵列检测器+蒸发光检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、二极管阵列检测器波长范围：≥190～950nm 5、二极管阵列检测器采集频率：≥120Hz
6 | 高效液相色谱仪（1个检测器）（二极管阵列检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、二极管阵列检测器波长范围：≥190～950nm 5、紫外/二极管阵列检测器采集频率：≥120Hz
7 | 高效液相色谱仪（1个检测器）（二极管阵列检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、二极管阵列检测器波长范围：≥190～950nm 5、紫外/二极管阵列检测器采集频率：≥120Hz
8 | 高效液相色谱仪（1个检测器）（二极管阵列检测器） | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 3、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 4、紫外/二极管阵列检测器采集频率：≥120Hz
9 | 超高效液相色谱仪（1个检测器）(二极管阵列检测器) | 1 | 1、仪器面板可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名，每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等 2、至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间 3、双柱塞往复泵和主动入口阀设计，齿轮传动，连续可变冲程，冲程体积≥20～100ul连续可调 4、柱温箱具有≥2个独立温度区，可分别设定温度 5、泵的最高操作压力：≥1300Bar
10 | 气相色谱仪（3个检测器带）（FID+ECD+FPD) | 1 | 1、具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（手机、平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。 2、电子压力控制采用微流路电子气路控制模块的设计，可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物的侵蚀，可靠性和使用寿命有显著提高 3、进样口：快速进样口扳转系统设计，更换衬管无需要拆卸螺丝 4、软件具有保留时间锁定功能: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认；不是简单的保留指数锁定功能，无需使用正构烷烃，不用记录空气峰死时间。用户只需选择一种锁定化合物，在多个不同的进样口压力下进样，即可通过软件自动校正保留时间 5、配置要求 5.1主机 1套； 5.2分流/不分流进样口 2个； 5.3氢火焰（FID）检测器 1个； 5.4电子捕获（ECD）检测器 1个； 5.5FPD检测器1个； 5.6顶空自动进样器1套（≥48位），自动液体进样器1套（≥50位） 5.7工作站1套；（含色谱软件和品牌电脑） 5.8气相色谱仪安装包1套； 5.9氢气/空气发生器，氮气钢瓶及减压阀各1套；
11 | 气相色谱仪（3个检测器带）（FID+ECD+FPD) | 1 | 1、具备远程智能访问功能，可从任何浏览器（手机、平板电脑、笔记本电脑或台式机）进行访问，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列，可以查看设置信息、解决问题、检查泄漏（自动，无需人工）、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，并管理方法开发。 2、电子压力控制采用微流路电子气路控制模块的设计，可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物的侵蚀，可靠性和使用寿命有显著提高 3、进样口：快速进样口扳转系统设计，更换衬管无需要拆卸螺丝 4、软件具有保留时间锁定功能: 可进行同台仪器的不同检测器,不同柱长及多台仪器之间数据的比对和确认；不是简单的保留指数锁定功能，无需使用正构烷烃，不用记录空气峰死时间。用户只需选择一种锁定化合物，在多个不同的进样口压力下进样，即可通过软件自动校正保留时间 5、配置要求 5.1主机 1套； 5.2分流/不分流进样口 2个； 5.3氢火焰（FID）检测器 1个； 5.4电子捕获（ECD）检测器 1个； 5.5FPD检测器1个； 5.6顶空自动进样器1套（≥48位），自动液体进样器1套（≥50位） 5.7工作站1套；（含色谱软件和品牌电脑） 5.8气相色谱仪安装包1套； 5.9氢气/空气发生器，氮气钢瓶及减压阀各1套；
12 | 微量天平 | 1 | 1、称量范围: 10/30g，可读性：1ug/10ug 2、一键式自动调水平功能，自动感应到天平倾斜时报警提示，按下按键即可自动调整水平，无需手动调整； 3、防风罩内置内置4个离子源静电驱除器，同时玻璃表面镀有导电涂层，有效消除静电干扰。 4、内置可存储约15万条称重数据，并且具有循环覆盖机制；所有记录可通过U盘进行安全备份（CSV和PDF格式可选） 5、可APP下载应用程序，定制整合适合的应用功能。后期可以升级审计追踪功能 6、精度：0.001mg
13 | 电子天平-2 | 1 | 1、量程：220g 2、精度：0.1mg 3、重复性（典型值）≤0.08mg 4、性线（典型值）≤0.06mg 5、典型稳定时间≤1.5S
14 | 微量天平 | 1 | 1、称量范围: 10/30g，可读性：1ug/10ug 2、一键式自动调水平功能，自动感应到天平倾斜时报警提示，按下按键即可自动调整水平，无需手动调整； 3、防风罩内置内置4个离子源静电驱除器，同时玻璃表面镀有导电涂层，有效消除静电干扰。 4、内置可存储约15万条称重数据，并且具有循环覆盖机制；所有记录可通过U盘进行安全备份（CSV和PDF格式可选） 5、可APP下载应用程序，定制整合适合的应用功能。后期可以升级审计追踪功能 6、精度：0.001mg
15 | 电子天平-2 | 1 | 1、量程：220g 2、精度：0.1mg 3、重复性（典型值）≤0.08mg 4、性线（典型值）≤0.06mg 5、典型稳定时间≤1.5S
16 | 电子天平-1 | 1 | 1、量程：120g ，精度：0.01mg 2、重复性：0-60g≤0.02mg，60-120≤0.04mg 3、性线：≤0.1mg 4、秤盘尺寸：Φ90mm 5、典型稳定时间：≤6S
17 | 微量天平 | 1 | 1、称量范围: 10/30g，可读性：1ug/10ug 2、一键式自动调水平功能，自动感应到天平倾斜时报警提示，按下按键即可自动调整水平，无需手动调整； 3、防风罩内置内置4个离子源静电驱除器，同时玻璃表面镀有导电涂层，有效消除静电干扰。 4、内置可存储约15万条称重数据，并且具有循环覆盖机制；所有记录可通过U盘进行安全备份（CSV和PDF格式可选） 5、可APP下载应用程序，定制整合适合的应用功能。后期可以升级审计追踪功能 6、精度：0.001mg
18 | 电子天平-3 | 1 | 1、量程：220g 2、精度：1mg 3、可重复性（典型值）：0.5mg 4、线性偏差（典型值）：0.6mg 5、灵敏度漂移：2± ppm / K
19 | 电子天平-3 | 1 | 1、量程：220g 2、精度：1mg 3、可重复性（典型值）：0.5mg 4、线性偏差（典型值）：0.6mg 5、灵敏度漂移：2± ppm / K
20 | 电子天平-1 | 1 | 1、量程：120g ，精度：0.01mg 2、重复性：0-60g≤0.02mg，60-120≤0.04mg 3、性线：≤0.1mg 4、秤盘尺寸：Φ90mm 5、典型稳定时间：≤6S
21 | 电子天平-1 | 1 | 1、量程：120g ，精度：0.01mg 2、重复性：0-60g≤0.02mg，60-120≤0.04mg 3、性线：≤0.1mg 4、秤盘尺寸：Φ90mm 5、典型稳定时间：≤6S
22 | 电子天平-2 | 1 | 1、量程：220g 2、精度：0.1mg 3、重复性（典型值）≤0.08mg 4、性线（典型值）≤0.06mg 5、典型稳定时间≤1.5S
23 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1、波长范围：185nm-900nm。 2、光路结构：同时具备单光束和双光束光学设计，通过软件自动转换。 3、灯座：火焰和石墨炉均8灯位。 4、有氩气吹扫光室功能，可以改善紫外区的光通量，避免来自实验室空气的污染，保证光学系统不收外界影响。 5、火焰部分采用氘灯备件校正方式，石墨炉部分采用氘灯和塞曼双背景校正方式。 6、塞曼磁场强度最大1.0T，磁场强度20档可调。 7、石墨炉采用横向加热方式。 8、石墨炉具有加氧气功能。
24 | 全自动旋光仪 | 1 | 1. 样品管陶瓷材质，耐受强酸，强碱的腐蚀 2. 内存：32G，主机本身可保存100000个以上的测量数据 3.样品管可以超声清洗，不能含有任何传感器，或者任何电子装置。 4.可允许测量透光率低达0.01%的样品 5.自动校准
25 | 红外分光光度计 | 1 | 1.光谱分辨率: 优于0.09cm-1 2.全光谱线性准确度：优于0.1%T。（ASTM E1421 标准方法检测）。 3.信噪比：优于65000:1；（4 cm-1分辨率，1分钟扫描）。 4.光谱范围：7800-350cm-1，可扩展至28000-10cm-1。 5.快速扫描：基本功能每秒65张光谱（@16 cm-1，MCT），可升级至每秒130张光谱。 6.光栏精度：200档以上精度连续可变自动控制光栏,实现高分辨率精确测量，以及可控制外部引入光源高分辨测量。
26 | 溶出度仪 | 1 | 1：溶出杯数：14杯，2：温度范围：室温-55℃（可选70℃） 3：温度精度：±0.1℃，4：一体式桨轴和篮轴，确保垂直度。
27 | 自动溶出度仪 | 1 | 1：溶出杯数：14杯，2：温度范围：室温-55℃（可选70℃） 3：温度精度：±0.1℃，4：一体式桨轴和篮轴，确保垂直度。5：溶出实验时，在取样点之间可设置程序升温。6：溶出实验多点取样时，可在不同取样点设置不同转速
28 | 自动溶出度仪 | 1 | 1：溶出杯数：14杯，2：温度范围：室温-55℃（可选70℃） 3：温度精度：±0.1℃，4：一体式桨轴和篮轴，确保垂直度。5：溶出实验时，在取样点之间可设置程序升温。6：溶出实验多点取样时，可在不同取样点设置不同转速
29 | 自动溶出度仪 | 1 | 1：溶出杯数：14杯，2：温度范围：室温-55℃（可选70℃） 3：温度精度：±0.1℃，4：一体式桨轴和篮轴，确保垂直度。5：溶出实验时，在取样点之间可设置程序升温。6：溶出实验多点取样时，可在不同取样点设置不同转速
30 | 光学显微镜（带成像系统） | 1 | 1.UIS2无限远光学系统。 2.长寿命LED照明，无需调节就可以给整个视场带来均匀的照明，提供白色冷光，平均可以使用超过15年。实验时不再需要更换灯泡，节约更换灯泡的费用。 3.载物台垂直运动，粗调行程每一圈为20mm，微调最小距离2.5微米。 4.双目观察筒，镜筒倾角为30°，预设屈光度调节，避免屈光度设置错误的可能，目镜10X，带眼罩，视场数18，目镜与镜筒集成在一起，防止脱落。 5.物镜转盘：4孔物镜转盘。
31 | 光学显微镜（带成像系统） | 1 | 1.采用无限远光路系统。 2.至少5位电动物镜转盘。 3.具有Toggle模式，可设定任意2个物镜，实现一键反复切换不同放大倍数，此项为关键参数，请提供产品彩页对应此项指标。 4.三目观察筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数至少25mm。 5.10x高眼点目镜，视野数≥22mm。
32 | 高压灭菌器 | 1 | 1.鉴于高压蒸汽灭菌器属于特种设备受严格管理要求，灭菌器厂家须具有压力容器制造许可； 2.容量:105-110升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40CM，腔体高度≥89CM; 3.干烧保护装置：灭菌腔底同时具有4个干烧保护装置，保护装置至少包括液胀式、温度感应式、高水位传感器和低水位传感器4个干烧保护装置，保护装置至少要有一种采用耐腐蚀又导热快的铜质材料，避免单一传感器造成误判； 4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； 5.压力容器设计温度≥153度、设计压力：0.42Mpa ；
33 | 高压灭菌器 | 1 | 1.鉴于高压蒸汽灭菌器属于特种设备受严格管理要求，灭菌器厂家须具有压力容器制造许可； 2.容量:105-110升,立式结构,底部带脚轮，腔体直径≥40CM，腔体高度≥89CM; 3.干烧保护装置：灭菌腔底同时具有4个干烧保护装置，保护装置至少包括液胀式、温度感应式、高水位传感器和低水位传感器4个干烧保护装置，保护装置至少要有一种采用耐腐蚀又导热快的铜质材料，避免单一传感器造成误判； 4.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖； 5.压力容器设计温度≥153度、设计压力：0.42Mpa ；
34 | 微粒分析仪 | 1 | 1、测试范围：1～700μm 2、检测通道：16通道（可自定义设置） 3、取样精度： ≤2%/ml 4、计数范围：0～9999999 粒 5、检测微粒浓度：0～20000 粒/ml 6、相对标准偏差：RSD ≤ 1.5 %（标准粒子≥1800 粒/ml）
35 | 微粒分析仪 | 1 | 1、测试范围：1～700μm 2、检测通道：16通道（可自定义设置） 3、取样精度： ≤2%/ml 4、计数范围：0～9999999 粒 5、检测微粒浓度：0～20000 粒/ml 6、相对标准偏差：RSD ≤ 1.5 %（标准粒子≥1800 粒/ml）
36 | 微生物比浊法测定仪 | 1 | 1、效价重复测量精度：≤0.5% 2、实时监控细菌生长，自动绘制细菌生长曲线 3、集精密恒温、电子振摇、细菌培养、在线检测等多功能为一体全自动操作，五通道快速扫描检测系统,10秒内完成40*10支比色皿抗生素效价的检测
37 | 电位滴定仪 | 1 | 1、滴定管分辨率：1/20000 2、百万组数据存储；支持USB数据导出pdf\txt\docx\xlsx\wps多种格式；支持统计分析；具有数据查找功能 3、直接连接网络和LIMS，实现远程登录管理
38 | 低温离心机-1 | 1 | 1.最高转速：100rpm~18,000rpm，步长100rpm 2.最大相对离心力：30,400×g 3.温度设定范围：-20℃~40℃，温控精度±1℃（最高转速要求温度精度不能大于±1℃） 4.噪声：58dB(A) 5.具有≥30个常用程序储存、5个快捷程序按键 快速一键离心功能
39 | 紫外可见分光光度计-1 | 1 | 1.波长范围:185-900nm，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量 2.光学系统:混合C-T双单色器系统 3.光谱带宽:0.1-5.0nm连续可调 4.波长准确度:±0.1nm(氘灯656.1nm) 5.波长重复性:0.05nm (氘灯656.1nm) 6.杂散光: ≤0.00010%T(220nm, NaI, 360nm, NaNO2) 7.光度范围：-6.0～6.0Abs
40 | 紫外可见分光光度计-1 | 1 | 1.波长范围:185-900nm，在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量 2.光学系统:混合C-T双单色器系统 3.光谱带宽:0.1-5.0nm连续可调 4.波长准确度:±0.1nm(氘灯656.1nm) 5.波长重复性:0.05nm (氘灯656.1nm) 6.杂散光: ≤0.00010%T(220nm, NaI, 360nm, NaNO2) 7.光度范围：-6.0～6.0Abs
41 | 紫外可见分光光度计-2 | 1 | 1、光度系统：双光束 2、光度范围(Abs)：4Abs 3、光源：脉冲式氙灯(250Hz) 4、光谱带宽：UV-Vis 0.1-5.0 nm 5、波长：190-1100nm，宽度：445 mm 6、最大扫描速度：UV-Vis 150000 nm/min
42 | 紫外可见分光光度计-2 | 1 | 1、光度系统：双光束 2、光度范围(Abs)：4Abs 3、光源：脉冲式氙灯(250Hz) 4、光谱带宽：UV-Vis 0.1-5.0 nm 5、波长：190-1100nm，宽度：445 mm 6、最大扫描速度：UV-Vis 150000 nm/min
43 | 费休氏水分测定仪 | 1 | 1、滴定管分辨率：1/20000 2、百万组数据存储；支持USB数据导出pdf\txt\docx\xlsx\wps多种格式；支持统计分析；具有数据查找功能 3、直接连接网络和LIMS，实现远程登录管理；
44 | 渗透压测定仪 | 1 | 1、测量范围：0－3000mosmol/kgH2O ； 2、样 品 量：100ul (50ul-100ul) 3、准 确 度： ±2mOsmol/kg（≤400mOsmol/kg）； ≤±1%（＞400mOsmol/kg） 4、R S D：≤±1%(300 mosmol/kg) 5、分 辨 率：1mosmol/kgH2O
45 | 超纯水机 | 1 | 1.以城市自来水为水源，出水质量满足ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T33087-2016、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI等规定的水质标准要求。 2.产水量：20升/小时.三路出水口：UP超纯水/DI高纯水/RO反渗透水 3.出水水质参数：高纯水水质：电阻率(25℃)：>17.5 MΩ.cm，微粒<1 /ml (>0.2μm)，细菌<0.01CFU/ml 超纯水水质：电阻率(25℃)：18.2 MΩ.cm 电导率：0.055 μs/cm ，TOC：2 ppb，微粒<1 /ml (>0.2μm)，细菌<0.01 CFU/ml， 4.12英寸预处理柱，包含5um深层折叠PP纯化柱、活性炭纤维PC纯化柱（非普通碳棒/颗粒碳），大幅度的延长更换周期。纯化柱采用大容量结构设计，单根树脂填量达1.36L/根，总量达4.08升 5.系统配备60升储水箱，由HDPE聚乙烯材料制造，外层加入抗UV助剂，内层使用纯PE原料，采用锥形底设计，底部安装排水阀，便于清洗排水，标配复合空气滤器，可吸附CO2和有机物，采用压力传感器进行液位测量，水箱液面、存储量（L）、存储百分比（%）等信息均可通过水箱LCD显示屏同步显示。水箱内表面光滑，粗糙度Ra≤0.6μm
46 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 1.粒径通道：0.3、0.5、1.0、5.0、10.0（um) 2.采样流量：100L/min 3.采样周期：1秒-99小时之间任选 4.数据存储：100000组 5.自净时间：10min
47 | 抑菌圈测定仪 | 1 | 1、重复测量精度：≤0.02mm 2、测量幅面：210mm×297mm或六个Φ95培养皿 3、符合中国药典、美国药典、欧洲药典、英国药典、日抗基、美国分析化学家协会中的相关要求
48 | 旋转蒸发仪 | 1 | 1. 仪器主机电动升降，具有安全停止功能，最低点设置0~60mm，高度可调。 2. 间歇性的左右旋转，间歇时间可调0~60s 3. 转速范围：5-280 RPM，最低转速不高于5rpm,TFT大屏幕显示 4. 内置真空控制器和冷却水温度监测系统，真空度，转速，进出水温差，冷却水流量在同一控制面板数字显示，直观。 5. 加热锅：控温范围：RT-180℃ 数字显示。设置精度：1℃，温度偏差不高于±1℃。容积不少于3L，加热功率1300W
49 | 电泳仪 | 1 | 1.输出范围：电压:5-600V；电流:1-1200mA；功率:1-500w； 2.分辨率：电压1V、电流1mA； 3.定时范围：1min–99h59min； 4.可4组并联，可同时带多个电泳槽； 5.程存储10种方法，每种方法最多包含10个步骤；
50 | 全自动集菌仪 | 1 | 1.转速(0-240 RPM可调); 2.悬挂支架高度(600 mm); 3.进样量精度(±5%); 4.密封性(符合IP64标准); 5.外壳材质(镜面不锈钢)
51 | 均质器 | 1 | 1.拍击速度：3～12次/秒 2.拍击间距：0～50mm可调 3.无菌袋：17×30cm
52 | 熔点仪 | 1 | 1.加热速率：0.1~20℃/min 2.毛细管：熔点测定最多为6根 3.尺寸外径小于1.8mm