## Sheet1
附件1：
拟采购设备清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 主要功能需求
1 | 荧光分光光度计 | 1 | 1.检出限：As、Se、Bi、Sb：＜0.01µg/L，Hg：＜0.001µg/L； 2.重复性：≤0.5％； 3.光学系统：≥3通道； 4.进样系统：支持至少2种进样模式； 5.进样系统：手动/自动进样器。
2 | 离子色谱仪 | 1 | 1.压力范围：0～35MPa(0～350bar)； 2.流量范围：0～5mL/min； 3.进样系统:手动进样阀或自动进样器； 4.淋洗液类型可选碳酸钠和碳酸氢钠、氢氧化钾； 5.抑制器：膜抑制器或柱抑制器；
3 | 纯水机 | 1 | 1.电阻率≥18.2MΩ・cm（25℃）； 2.总有机碳（TOC）≤10ppb（部分高端机型≤1ppb）； 3.颗粒物（≥0.2μm）≤1个/mL。
4 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 1.波长范围：覆盖190～900nm ； 2.‌原子化系统可选火焰原子化器、石墨炉原子化器、氢化物、冷原子； 3.检测器类型可选光电倍增管、阵列检测器； 4.背景校正能力可选氘灯背景校正、塞曼效应背景校正。
5 | 紫外可见近红外分光光度计 | 1 | 1.波长范围：190-1100 nm，覆盖紫外和可见光区； 2.光谱带宽（SBW）：1.0 nm 或 2.0nm，值越小分辨率越高； 3.光度准确度：优于 ±0.002 Abs (在1 Abs处)； 4.杂散光： ≤ 0.05% (在220 nm和340 nm处，NaI标准)。
6 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 1.检测极限：0.05mg； 2.检测范围：最小0.1mg，最大200mg； 3.蒸馏效率：单次蒸馏耗时＜5 min/样。
7 | 电脑多元素分析仪 | 1 | 1.检测器：热导检测器； 2.检测限：50ppm； 3.最大检测范围：元素C：0～100mg，元素N：0～100mg，元素H：0～15mg，元素S：0～18mg，元素O：0～6mg，元素Cl：0～1.2mg。
8 | 微波消解仪 | 1 | 1.微波频率：通用2450MHz； 2.微波功率：0-1600W； 3.消解罐系统：常压或高压。
9 | 色谱质谱联用仪 | 1 | 1.温度控制范围：室温到400℃； 2.控温精度‌：±0.1℃‌； 3.载气：高纯度氮气或氦气； 4.特殊进样系统配置可选热脱附、顶空进样器、吹扫捕集、固相微萃取、冷阱、切换反吹阀等。
10 | 气相色谱仪 | 1 | 1.温度控制范围：室温到400℃； 2.控温精度‌：±0.1℃‌； 3.载气：高纯度氮气或氦气； 4.特殊进样系统配置可选热脱附、顶空进样器、吹扫捕集、固相微萃取、冷阱、切换反吹阀等； 5.检测器类型可配置FID、ECD。
11 | 气相色谱仪 | 1 | 1.温度控制范围：室温到400℃； 2.控温精度‌：±0.1℃‌； 3.载气：高纯度氮气或氦气； 4.特殊进样系统配置可选热脱附、顶空进样器、吹扫捕集、固相微萃取、冷阱、切换反吹阀等； 5.检测器类型可配置FPD、NPD。
12 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1.压力范围：0～40MPa(0～400 bar)； 2.流量范围：0～8 mL/min； 3.梯度范围：0～100%； 4.进样系统：手动进样阀或自动进样器； 5.检测器类型可选二极管阵列。
13 | 液相色谱仪 | 1 | 1.压力范围：0～40MPa(0～400 bar)； 2.流量范围：0～8 mL/min； 3.梯度范围：0～100%； 4.进样系统：手动进样阀或自动进样器； 5.检测器类型可选紫外、荧光。
14 | 实验室专用仪器仪表 （电子万能试验机） | 1 | 1. 最大试验力：600kN； 2.准确度0.5级，示值误差≤±1%； 3.试验空间：拉伸约650mm，压缩约500mm；活塞行程250mm，移动速度约100mm/min
15 | 恒温恒湿箱 | 1 | 1.温湿度控制：控温20℃±0.1℃；箱内温差≤±2℃；湿度≥95%RH（可调） 2.30分钟温度波动度：±0.5℃，湿度波动度：±1%RH； 3.数显智能温控仪（精度±0.1℃） 4.循环风量：15-30次/h
16 | 压力机 | 1 | 1.试验力：最大2000kN； 2.准确度1级（示值误差≤±1%），测量范围1%~100%FS，分辨力0.1kN 3.空间与压板：压板尺寸240×240mm；压板间距320mm；活塞直径Φ250~255mm，行程30~50mm；立柱净距≥280mm
17 | 数显式建材试验压力机 | 1 | 1.试验力：最大2000kN； 2.准确度1级，示值误差≤±1%；测量范围0.5%~100%FS，分辨力0.1kN 3.加载控制：恒应力速率0.005~5%FS/s；速率＜0.05%FS/s时误差≤±2%，≥0.05%FS/s时≤±0.5%；恒力控制精度≤±0.5%（≥10%FS） 4.空间与压板：压板间距320mm；压板240×240mm；活塞Φ250mm，行程30~50mm；立柱净距≥280mm
18 | 导热系数测定仪DRH-300 | 1 | 1. 测量范围：导热系数0.010~1W/m·K； 2.测试精度<3%，重复性<±1% 2.温湿度控制：热面室温0~99.99℃，冷面0~60℃；分辨率0.01℃ 3.试样规格：双试件300×300×(10~50)mm；8点测厚，恒压可调
19 | 全自动恒应压力机 | 1 | 1.最大试验力 抗压：300kN；抗折：10kN 2.准确度等级 0.5级，示值误差≤±0.5%/±1% 3.测量范围 抗压、抗折：1%~100%FS，力值分辨力0.01kN 4.加荷速率 抗压：0.3~9.9kN/s（恒应力）；抗折：0.05~0.75kN/s（符合国标） 5.试验空间 抗压压板间距：200~280mm；抗折跨距：100mm（适配40×40×160mm胶砂试块）